Pakiet nr 1   – Kardiomonitor z podstawą jezdną - 20 szt

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			             ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2020- urządzenie fabryczne nowe | Tak |  |
|  | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 5 kg z akumulatorem | Tak |  |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | Tak |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasalającego. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 15”, rozdzielczości min. 1024x768 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | Tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG HR Respiracja Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) | Tak |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres HR min. 15-350 min. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | Tak |  |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | Tak |  |
|  | Funkcja kaskady | Tak |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | Tak |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | Tak |  |
| Pomiar Respiracji |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | Tak |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | Tak |  |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | Tak |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | Tak |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Tak |  |
| Pomiar Saturacji(SpO2) |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | Tak |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | Tak |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | Tak |  |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | Tak |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | Tak |  |
|  | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | Tak |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP | Tak |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Tak |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |
|  | Zakres pomiarowy min.0-500C | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | Tak |  |
| Inne parametry |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Tak |  |
|  | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | Tak |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |
|  | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | Tak |  |
|  | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | Tak |  |
|  | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | Tak |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie - co najmniej 7 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | Tak |  |
|  | Dostępne tryby pracy: tryb dużych znaków tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin tryb oxyCRG tryb listy 7-EKG 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych łóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | Tak |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | Tak |  |
|  | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | Tak |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
|  | Monitor przygotowany do pomiaru(bez konieczności wysyłki do serwisu)etCO2 – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | Tak |  |
|  | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | Tak |  |
|  | Funkcja oceny stanu pacjenta łącząca parametry odczytane przez czujniki pomiarowe(MEWS) | Tak |  |
|  | Licznik godzin przepracowanych do celów serwisowych | Tak |  |
|  | Funkcja statystyki interwału RR | Tak |  |
| GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | Tak |  |
| INNE |  |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel główny EKG z możliwością wpięcia 3 lub 5 odprowadzeń pacjenta – 1 szt. -komplet 5 odprowadzeń pacjenta wpinanych do kabla głównego EKG – 3 kpl. -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych – 3 szt. -mankiet do pomiaru NIBP – 3 szt. (rozmiar mały, średni, duży dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP – 2 szt. -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych – 1 szt. -podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym dedykowanym dla oferowanego kardiomonitora – 1 szt. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 2   – Komora izolacyjna do transportu pacjenta/ Izolator transportowy  - 1 szt

Nazwa i typ : 		                              ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora przeznaczona do transportu lub krótkotrwałej, kompletnej izolacji pacjenta z chorobą wysoce zakaźną lub z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej, zapewniający całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem | TAK |  |
|  | Zestaw umożliwia wielokrotną dekontaminację oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania | TAK |  |
|  | Możliwość transportu większością środków transportu oraz ewakuacji medycznej – t.j. ambulans, śmigłowiec, samolot | TAK |  |
|  | Zastosowane materiały zapewniają uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz całkowitej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych. | TAK |  |
|  | Torba ochronna wykonana z tkaniny typu PES powlekanej obustronnie PCW o grubości co najmniej 0.4mm. | TAK |  |
|  | Rękawice wykonane z tkaniny powlekanej kauczukiem nitrylowym. | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta. | TAK |  |
|  | Powłoka górna izolatora wykonana z materiału przeźroczystego, umożliwiającego obserwację pacjenta. | TAK |  |
|  | Dostęp do pacjenta zapewniany przez 4 rękawy zakończone rękawicami, umożliwiające manewrowanie przy poszkodowanym bez otwierania całego izolatora. | TAK |  |
|  | Gazoszczelny zamek | TAK |  |
|  | Możliwość podawania płynów oraz wentylacji zastępczej realizowane poprzez 4 uszczelniane porty. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | 3 wewnętrzne pasy umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora. | TAK |  |
|  | Urządzenie działające w trybie podciśnienia i nadciśnienia za pomocą jednostki filtrująco –wentylującej i 5 filtrów pozwala na 4 max 5 godz pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Zasilanie poprzez akumulator Li-Ion z żywotnością co najmniej 450 cykli ładowania | TAK |  |
|  | W komplecie zestaw naprawczy z łatami i klejem. | TAK |  |
|  | Torba na cały zestaw. | TAK |  |
|  | Jednostka filtrująco-wentylującą z filtrem typu P3. | TAK |  |
|  | Wymiary max w stanie rozłożonym ok 203 cm x 64 cm x 56 cm. | TAK |  |
|  | Waga całkowita urządzenia maksymalnie 18 kg | TAK |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3 Wózek do przewożenia zwłok  – 5 szt.

Producent : 		                              ……………………………..…………………………

Oferowany model: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia zwłok pokrywa stal nierdzewna | TAK |  |
| 2 | hydrauliczna regulacja wysokości wózka w zakresie min: 50 cm - 85cm | TAK |  |
| 3. | ręczna pompa hydrauliczna usytułowana przy uchwycie do przetaczania wózka | TAK |  |
| 4. | Wózek służy do transportu zwłok wewnątrz oraz na zewnątrz szpitala | TAK |  |
| 5. | prosty i stabilny stelaż wykonany z stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6. | zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok oraz pokrywy | TAK |  |
| 7. | w narożnikach krążki odbojowe zapobiegające uszkodzeniom wózka podczas transportu | TAK |  |
| 8. | wózek wyposażony w 4 koła z indywidualną blokadą | TAK |  |
| 9. | koła pompowane - średnica 30cm | TAK |  |
| 10. | taca zdejmowalna | TAK |  |
| 11. | wózek do zwłok wyposażony w uchwyt do przetaczania z dwoma gumowymi uchwytami rąk | TAK |  |
| 12. | Parametry techniczne: - długość całkowita ok: 230 cm - szerokość całkowita ok: 75 cm ( Z ) koła pompowane - długość blatu tacy ok: 190 cm - szerokość blatu tacy ok: 64 cm - grubość tacy ok: 4cm - długość pokrywy ok: 196 cm - szerokość pokrywy ok: 65 cm - wysokość pokrywy ok: 37 cm - dopuszczalne obciążenie min: 250 kg | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 4 poz. 1  – Ssak elektryczny dla Izby Przyjęć (3 szt) oraz I Wewnętrznego (2 szt) – 5 szt.

Producent : 		                            ……………………………..…………………………

Oferowany model: 			             ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak medyczny z regulatorem oraz wskaźnik podciśnienia z jednym portem ssące | TAK |  |
| 2 | Dane techniczne: podciśnienie maksymalne: -90 kPa, przepływ maksymalny: 90 l/min, waga ok: 14 kg, wymiary ok: 46xh85x42cm, poziom hałasu ok: 46,4 dBA, cykl pracy: praca ciągła, na czterech kółkach (dwa z blokadą). | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w 2 butle 2 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 5. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 4 poz. 2  Ssak elektryczny  dla Bloku Operacyjnego (2 szt) oraz Wewnętrznego (1 szt)

Nazwa i typ : 		                              ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | maksymalny przepływ 90 L / min, | Tak |  |
| 2. | maksymalne podciśnienie -95 kPa, | Tak |  |
| 3. | - wymiary 470x740x430mm, | Tak |  |
| 4. | - waga ok. 17 kg, | Tak |  |
| 5. | napięcie zasilania 230 V / 50 Hz, | Tak |  |
| 6. | Wyposażenie: dwie butle 2L z możliwością stosowania wkładów 1x, zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem, pedał do sterowania nożnego, wskaźnik i regulator podciśnienia, podstawa jezdna na kółkach, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. Przełącznik do automatycznego wyboru butli ssącej. Dwa porty ssące | Tak |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 5   – Ssak elektryczny na wózku dla Oddziału Neonatologii – 2szt.

Producent : 		                              ……………………………..…………………………

Oferowany model: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak medyczny umieszczony na wygodnym statywie jezdnym, który zapewnia łatwe przemieszczanie i ergonomię pracy. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie przed przepełnieniem, dwie butle 2l z poliwęglanu, wskaźnik ciśnienia, regulację siły ssania oraz włącznik. | TAK |  |
| 3. | Obudowa wykonana z najwyższej jakości plastików, które czynią urządzenie bardzo trwałym. | TAK |  |
| 4. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz Moc: 110W Maksymalny przepływ: 40 L / min Maksymalne ciśnienie: 80 kPa Wymiary: ok. 320x900x300mm Waga: ok. 6,2 kg (wózek 13,6 kg) | TAK |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE : - dwie butle 2L pasujące do wkładów 1x - wskaźnik i regulator podciśnienia - wózek jezdny na kółkach - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 6 poz. 1 Łóżko wielofunkcyjne dla Oddziału Rekonstrukcji Narządu Ruchu – 13 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2020 rok | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm +/- 10 mm | Tak |  |
|  | Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm | Tak |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Pilot z możliwością blokowania i odblokowywania funkcji elektrycznych za pomocą kluczyka | Tak |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z możliwością uzyskania pozycji krzesła kardiologicznego | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 390 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 750 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40o | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg | Tak |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik). Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. | Tak |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe lub płyta HPL Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | Tak |  |
|  | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | Tak |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości min. 150 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, z funkcją zapobiegania powstawania odleżyn min. 2 stopnia, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - półka na pościel – 1szt. - poręcze boczne jednoczęściowe na całej długości łóżka (nie dopuszcza się aby poręcze boczne składały się z dwóch części lub więcej)– 2 sztuki - wieszak kroplówki - 1 szt. - wysięgnik z uchwytem z regulowaną długością, umożliwiający pacjentowi samodzielne podciąganie się rękami - 1 szt. | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 h | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory. | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 6 poz. 2 Szafka przyłóżkowa – 13 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		 ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				 ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				                …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji minimum 2020 rok | TAK |  |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość szafki min: 370 mm | TAK |  |
|  | Wysokość szafki: 850 mm (+20 mm) | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. O grubości płyty min. 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy reling z wieszakiem na ręczniki. | TAK |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek min. 6 kolorów | TAK |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z możliwością dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK |  |
|  | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 21. | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne, przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 22. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................................................                                    (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 7 poz. 1 – Łóżka szpitalne dla Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego (15 szt) oraz Oddziału Otolaryngologii (12 szt)

Producent : 		                               ……………………………..…………………………

Oferowany model: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Rok produkcji: 2020 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 20 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (± 10 mm) wymiar leża 900x2000 | TAK PODAĆ |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. | TAK |  |
| 5. | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | TAK |  |
| 6. | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. | TAK |  |
| 7. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Segmenty leża wypełnione stalową siatką wyjmowaną, oczka 4 x 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Zasilanie elektryczne 220/240 V. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
| 13. | Regulacja pozycji łóżka elektrycznie : - segmentu oparcia pleców : 0 - 700 (± 20), - segmentu uda: 0 - 400 (± 20). | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 15. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 380 - 820 mm (± 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| 17. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców | TAK |  |
| 18. | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. Blokada poszczególnych funkcji pilota dokonywana na pilocie za pomocą kluczyka. | TAK |  |
| 19. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie. | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 21. | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg. Załączony Dokument potwierdzający parametr przez niezależny instytut. | TAK |  |
| 22. | Elementy wyposażenia łóżka: Barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 27 kpl. Materac w pokrowcu wodoodpornym paroprzepuszczalnym o grubości 15 cm, z funkcją zapobiegania powstawania odleżyn do 2 stopnia - 27 szt. Wysięgnik z uchwytem do ręki, chromowany 21 szt. Statyw kroplówki 27 szt Uchwyt na kaczkę 27 szt. Uchwyt na basen 27 szt. | TAK |  |
| 23. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 24. | Deklaracja zgodności , WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 26. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 27. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 7 poz. 2   – Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym dla Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego (15 szt) oraz Oddziału Otolaryngologii (6 szt.)-21 sztuk

Producent : 		                            ……………………………..…………………………

Oferowany model: 			            ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Rok produkcji: 2020 | TAK |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
| 3. | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. O grubości płyty min. 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklankę lub butelkę. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu. | TAK |  |
| 4. | Fronty blatu zabezpieczone aluminiową listwą w kształcie litery C. | TAK |  |
| 5. | Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750 – 1050 mm (±20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
| 7. | Blat półki bocznej wyposażony przy dwóch krawędziach w aluminiową listwę w kształcie litery C. | TAK |  |
| 8. | Szafka składająca się z dwustronnie wysuwanej szuflady i kontenera pomiędzy nimi półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki z dwóch stron. | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
| 10. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa z możliwością dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
| 12. | Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
| 13. | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo. | TAK |  |
| 14. | Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający - magnes | TAK |  |
| 15. | Wymiary zewnętrzne: - szerokość szafki - 500 mm (± 20mm) - głębokość - 430 mm (± 20mm) - wysokość - 850 mm (± 20mm) - wymiar blatu bocznego - 600 x 350 (± 20mm) - zakres regulacji blatu bocznego– 750 – 1050 (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Koła jezdne o średnicy minimum 65 mm w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 17. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 18. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Deklaracja zgodności ze znakiem CE, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 22. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

....................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 7 poz. 3   – Szafki przyłóżkowe dla Oddziału Otolaryngologii – 6 szt

Producent : 		                              ……………………………..…………………………

Oferowany model: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Rok produkcji: 2020 | TAK |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
| 3. | Blat wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. O grubości płyty min. 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklankę lub butelkę. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu. | TAK |  |
| 4. | Fronty blatu zabezpieczone aluminiową listwą w kształcie litery C. | TAK |  |
| 5. | Bok szafki wyposażony w tworzywową wypraskę na butelki z poprzeczką zapobiegającą wypadnięciu. | TAK |  |
| 6. | Szafka składająca się z dwustronnie wysuwanej szuflady i kontenera pomiędzy nimi półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki z dwóch stron. | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
| 8. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa z możliwością dezynfekcji | TAK |  |
| 9. | Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
| 10. | Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
| 11. | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo. | TAK |  |
| 12. | Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający - magnes | TAK |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne: - szerokość szafki - 500 mm (± 20mm) - głębokość - 430 mm (± 20mm) - wysokość - 850 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Koła jezdne o średnicy minimum 65 mm w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 15. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 16. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Deklaracja zgodności ze znakiem CE, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 20. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 21. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8  – Materace przeciwodleżynowe – 40szt.

Producent : 		                             ……………………………..…………………………

Oferowany model: 			             ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy, z produkcji seryjnej niemodyfikowany pod kątem niniejszej dostawy. | TAK |  |
| 2. | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do III stopnia (w skali czterostopniowej). | TAK |  |
| 3. | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. | TAK |  |
| 4. | W trybie zmiennociśnieniowym komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | TAK |  |
| 5. | Materac zbudowany z 19 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem, pojedynczo wymiennych. | TAK |  |
| 6. | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 11cm ±1cm. | TAK |  |
| 7. | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | TAK |  |
| 8. | Pompa materaca z płynną bezstopniową regulacją ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta. | TAK |  |
| 9. | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 10. | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. | TAK |  |
| 11. | Materac kładziony na spodni materac gąbkowy. | TAK |  |
| 12. | Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR. | TAK |  |
| 13. | Limit wagi pacjenta 200kg i więcej | TAK |  |
| 14. | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy. | TAK |  |
| 15. | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.- tryb transportowy | TAK |  |
| 16. | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
| 17. | Pobór mocy: do 8W włącznie | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr   9 – Wózek reanimacyjny  – 2szt.

Producent : 		                              ……………………………..…………………………

Oferowany model: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm), 1x stalowy wysuwany blat boczny, 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, 1xwieszak kroplówki WK-2 z głowicą na 2 haczyki, 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1xuchwyt do poj. na zużyte igły dostosowany do potrzeb Zamawiającego ,1x koszyk na cewniki o wym. 115x115x500mm ,1x stelaż do worka na odpady o poj. 15L z pokrywą ze stali kwasoodpornej,1x koszyk na akcesoria, 1xzamek centralny do szuflad, 1x listwa zasilająca LZA z 5 gniazdami, 3x kpl przestawnych podziałek do szuflad z ABS, 1xuchwyt do prowadzenia z przodu wózka | TAK |  |
| 2 | WYKONANIE: - blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm - szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL do wyboru przez zamawiającego, prowadnice szuflad z samodociągiem - podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min 125 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm Wymiary szafki: 600x500x805 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflad: (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK |  |
| 3. | Pojemnik na igły o wymiarach : Średnica górna 16cm, Średnica dolna 12 cm, Wysokość 15 cm | TAK |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania

firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10  Aparat do wysokoprzepływowej terapii  tlenowej – 1 szt

Producent : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa i typ: 				              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowe urządzenie, rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 2. | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzana i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta | TAK |  |
| 3. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu | TAK |  |
| 4. | Wyświetlane informacje w języku polskim | TAK |  |
| 5. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C | TAK |  |
| 6. | 2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-25 l/min oraz dla dorosłych od 10-60 l/min | TAK |  |
| 7. | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %. | TAK |  |
| 8. | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  |
| 9. | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy | TAK |  |
| 10. | Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Przycisk wyciszania alarmu | TAK |  |
| 12. | Masa aparatu 2,2 kg (masa aparatu łącznie z akcesoriami 3,4 kg). Urządzenie dostarczane w torbie z akcesoriami: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe, rura do dezynfekcji termicznej, gąbeczki do czyszczenia, pokrowce zabezpieczające, dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) obsługi. | TAK |  |
| 13. | Wymiary urządzenia: 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm | TAK |  |
| 14. | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max) | TAK |  |
| 15. | Wbudowany generator przepływu nie wymagający podłączenia do sprężonego powietrza | TAK |  |
| 16. | Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji termicznej, akredytowany przez niezależne laboratorium zgodnie z ISO-17025, zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji. | TAK |  |
| 17. | Uszczelnienie obudowy testowane ciśnieniowo | TAK |  |
| 18. | Dodatkowo dwa filtry powietrza. | TAK |  |
| 19. | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym uruchomieniu 2. Czas dezynfekcji 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. Temperatura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały czas trwania procesu 3. W zestawie wielorazowa rura do dezynfekcji z osłoną przeciwoparzeniową 4. Proces dezynfekcji w pełni bezpieczny dla osób przebywających w otoczeniu w trakcie dezynfekcji | TAK |  |
| 20. | STATYW MEDYCZNY 1. 1 uchwyt mocujący o nośności < 8 kg, 2. 1 uchwyt mocujący < 40 kg, 3. Statyw zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. 4. Wysokość statywu 162 cm, szerokość podstawy jezdnej 63,5 cm 5. Podstawa jezdna z 4 kółkami cichobieżnymi – w tym 2 kółka z hamulcami. | TAK |  |
| 21. | PODSTAWA DO MOCOWANIA NA STOJAKU 1. Półka z systemem mocowania o wymiarach 30,5 cm x 17,5cm 2. Wyposażona w 2 bolce mocujące aparat do terapii wysokoprzepływowej | TAK |  |
| 22. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach ok. 31 cm x 23 cm | TAK |  |
| 23. | Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatybilna z nawilżaczami serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z AIRVO2 URZĄDZENIE DO TERAPII WYSOKOPRZEPLYWOWEJ (NAWILŻACZ Z WBUDOWANYM GENERATOREM PRZEPŁYWU) pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule typu Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. 20 sztuk. | Tak |  |
| 24. | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym | Tak |  |
| 25. | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 20 – 60 l/min. | TAK |  |
| 26. | Kaniula donosowa do terapii wysokoprzepływowej, nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, RT331, 900PT561 (Airvo2) produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację, zawiera wewnątrz stalową spiralę , aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza typu EasyClik zapewniające trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca typu hydrokoloidowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiającą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Rozmiar L - przepływ gazów między 0,5 – 23 l/min. Rozmiar XL – przepływ gazów między 0,5 – 25 l/min Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru. | TAK |  |
| 27. | Wymienne przylepce typu hydrokoloidowe do systemu kaniul z rzepem, właściwy dla rozmiarów M, L i XL. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim 2. Broszura z listą parametrów technicznych producenta potwierdzającą wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego 3. Montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenia (także online) personelu z zakresu obsługi i eksploatacji oferowanego urządzenia dobywać się będą w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminów. Szkolenia zakończone protokołem. | TAK |  |
| 29. | Brak konieczności przeprowadzania przeglądów serwisowych, zgodny z instrukcją techniczną producenta. | TAK |  |
| 30. | DODATKOWE AKCESORIA 1. Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym z wtykiem typu AGA lub DIN 2. Zielony dren tlenowy o długości 210 cm. 3. Możliwość zamocowania uchwytu do butli tlenowych | TAK |  |
| 31. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		              ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			               ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja fotela kolumnowa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Leże fotela 3-segmentowe: segment głowy, segment pleców, segment siedziska | TAK |  |
|  | Podstawa oraz kolumna nośna zabezpieczone osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo, gwarantującymi solidność materiału, brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wykonane z zastosowaniem pianki i tapicerki odpornej na mycie i dezynfekcję. Kolorystyka tapicerki dostępna w min. 30 kolorach | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 550-950mm +/-50mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie min. -50/+750 | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia segmentu siedziska w zakresie min. -5°/+25 ° | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie funkcje elektryczne realizowane ze sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela oraz pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu głowy w zakresie min. - 200/+300 wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga min. 250 | TAK, podać |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga min. 50 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość leża: 600mm | TAK, podać |  |
|  | Długość leża: 1300mm (+/- 50mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu pleców: 850mm (+/- 30mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu głowy: 420mm (+/- 30mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu siedziska: 400mm (+/-30mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary podstawy: 950x600mm (+/-50mm) | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie robocze: min. 180kg | TAK, podać |  |
|  | Waga do 70kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy: max. 160 VA | TAK, podać |  |
|  | Podstawa fotela stabilna, zabudowana, wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy 75-100mm, wszystkie koła z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - szyny montażowe w segmencie siedziska i pleców - odejmowane tapicerowane podpórki rąk w kolorze materaca, - odejmowane, tapicerowane podpory nóg typu Geopela w kolorze materaca, - odejmowana, wysuwana miska ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4,5L, - podpórka do iniekcji z możliwością montażu po obu stronach leża, - uchwyt na podkład jednorazowy za segmentem pleców, - tapicerowany podgłówek, - wieszak kroplówki, - schodek | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 13 poz. 1 Kosze bezdotykowe min. 50L – 80 sztuk

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezdotykowy kosz na odpady o pojemności min. 50L, max 60L o ilość komór - 1 | Tak |  |
|  | Zautomatyzowana pokrywa kosza zasilana przez baterie zapewniająca 100% higienę i brak kontaktu ze skupiskiem bakterii | Tak |  |
|  | Posiadający czujnik podczernieni, dzięki któremu pokrywa kosza otwiera się i zamyka automatycznie | Tak |  |
|  | Kształt owalny | Tak |  |
|  | Wykonany z trwałej stali ze stali nierdzewnej i elementów z tworzywa sztucznego pozwalającej utrzymać kosz w czystości | Tak |  |
|  | Posiadający możliwość otwierania pokrywy przy pomocy ręcznego przycisku | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 13 poz. 2 Kosze bezdotykowe  min. 80L– 20 sztuk

Nazwa i typ : 		                             ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezdotykowy kosz na odpady o pojemności min. 80L, max.90L o ilość komór - 1 | Tak |  |
|  | Zautomatyzowana pokrywa kosza zasilana przez baterie zapewniająca 100% higienę i brak kontaktu ze skupiskiem bakterii | Tak |  |
|  | Posiadający czujnik podczernieni, dzięki któremu pokrywa kosza otwiera się i zamyka automatycznie | Tak |  |
|  | Kształt owalny | Tak |  |
|  | Wykonany z trwałej stali ze stali nierdzewnej i elementów z tworzywa sztucznego pozwalającej utrzymać kosz w czystości | Tak |  |
|  | Posiadający możliwość otwierania pokrywy przy pomocy ręcznego przycisku | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 15 - Bronchofiberoskop  - 1 szt.

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	              ……………………………………………………..

Rok produkcji:		               ……………………………………………………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | System giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego przeznaczony do intubacji dotchawiczej oraz diagnostyki drzewa oskrzelowego, umożliwiający wizualizację na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Monitor – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ekran monitora z matrycą TFT o przekątnej minimum 7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160 st. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia dwóch wideoendoskopów np. wideorhinolaryngoskopu i wideootoskopu lub głowic kamery endoskopowej | TAK |  |
|  | Współczynnik ochrony monitora IP54 | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe | TAK |  |
|  | Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast | TAK |  |
|  | Funkcja balansu bieli | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy) oraz sieciowe, możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo USB | TAK |  |
|  | Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania | TAK |  |
|  | Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z uchwytu wideoendoskopu oraz poprzez przyciski monitora | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku | TAK |  |
|  | Wyjście wideo HDMI do podłączenia do większego monitora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia ze standardowymi optykami sztywnymi | TAK |  |
|  | Waga monitora nie większa niż 1300 g | TAK |  |
|  | Uchwyt do przymocowania monitora do stojaka – 1 szt. | TAK |  |
|  | Stojak na kółkach do zamocowania monitora, wysokość min. 120 cm, wyposażony w kosz – 1 szt. | TAK |  |
|  | Giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED | TAK |  |
|  | Adapter umożliwiający zamocowania oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej | TAK |  |
|  | Gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego | TAK |  |
|  | Średnica końcówki dystalnej 5,5 mm, | TAK |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej 140° / 140° | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 0° | TAK |  |
|  | Długość robocza 65 cm | TAK |  |
|  | Długość całkowita 94 cm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,1 mm, | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IPX8 | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 390 g | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora | TAK |  |
|  | Sterylizacja: STERRAD, EtO | TAK |  |
|  | W zestawie tester szczelności, zawór ssący (20 szt.), adapter do podłączenia do myjni, szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego, walizka | TAK |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu -1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia oraz sterylizacji | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 16 Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych w sposób nieinwazyjny  – 1 szt

Nazwa i typ:                                    		              ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			             …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor hemodynamiczny | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do pomiarów hemodynamicznych wykorzystujące zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu | TAK |  |
| 3. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: rzut serca (CO); objętość wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); ciśnienie skurczowe (SYS), ciśnienie rozkurczowe (DIA), średnie (MAP) | TAK |  |
| 4. | Pomiary wykonywane są poprzez mankiety zakładane na palec w trzech rozmiarach. | TAK |  |
| 5. | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: kokpit; interwencyjny; fizjologiczny; drzewa decyzyjnego- zależności danych; graficzny; tabelaryczny; GPS; GDT | TAK |  |
| 6. | Ekran typu „kokpit”: definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | TAK |  |
| 7. | Ekran interwencyjny: możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  |
| 8. | Ekran fizjologiczny: Ekran stanu fizjologicznego to animacja odzwierciedlająca interakcje pomiędzy sercem, płucami, krwią i układem krążenia. | TAK |  |
| 9. | Ekran zależności danych: wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; parametry wyświetlane w postaci cyfrowej dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 10. | Ekran trendów graficznych: możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 11. | Ekran trendów tabelarycznych: możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 12. | Ekran wartości cyfrowych: duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 13. | Ekran GPS: pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 14. | Ekran GDT pozwala na prowadzenie leczenia ukierunkowanego na cel (GDT), umożliwiające użytkownikowi zarządzanie parametrami kluczowymi w optymalnym zakresie. pozwala na ustawianie wybranych protokołów postępowania Ekran Pobieranie danych umożliwia użytkownikowi eksportowanie raportów GDT na dysk USB | TAK |  |
| 15. | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | TAK |  |
| 16. | Monitor dotykowy, przekątna ekranu min 10 cali, rozdzielczość minimum 1000x700 | TAK |  |
| 17. | Możliwość transferu danych przez porty USB (min 3) w postaci pliku excel lub jpg. | TAK |  |
| 18. | Zrzut danych do zewnętrznych urządzeń poprzez protokół HL7. | TAK |  |
| 19. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 22. | Statyw jezdny z montowanym koszykiem. | TAK |  |
| 23. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 5 mankietów do pomiaru rzutu serca. | Tak |  |
| 24. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 25. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 17 -  Aparat do znieczuleń - 2 szt.

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	              ……………………………………………………..

Rok produkcji:		               ……………………………………………………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół | TAK |  |
|  | Blat do pisania wysuwany, | TAK |  |
|  | Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim | TAK |  |
|  | Uchwyty fabryczne do minimum dwóch 10L butli mocowanych z tyłu aparatu | TAK |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe, wtyk AGA lub DIN | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez minimum 45 minut | TAK |  |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów | TAK |  |
|  | Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, możliwa precyzyjna prezentacja przepływu ze skokiem 10 ml/min | TAK |  |
|  | Mechaniczny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23% | TAK, podać |  |
|  | System oddechowy | TAK |  |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
|  | Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml | TAK, podać |  |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny wbudowany | TAK |  |
|  | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Ekran LCD, wbudowany w ścianę przednią aparatu, przekątna minimum 6 cali | TAK, podać |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV) | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS) | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) | TAK |  |
|  | Bezpieczny, dwueatpowy (typu: wybierz - potwierdź), sposób przełączania pomiędzy ręcznym i mechanicznym trybem wentylacji | TAK |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora | TAK, opisać |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 1:4 do 4:1 | TAK, podać |  |
|  | Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min | TAK, podać |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1100 ml | TAK, podać |  |
|  | Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 60 cmH2O (hPa) | TAK, podać |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczna | TAK |  |
|  | Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Prezentacje i pomiary |  |  |
|  | Pomiar stężenia O2 w aparacie lub monitorze | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Cechy i funkcje |  |  |
|  | System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie | TAK |  |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać | TAK |  |
|  | Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie, niezużywający gazów do napędu, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylację wspomaganą ciśnieniowo (PSV) | TAK |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych), opisać | TAK |  |
|  | Regulacja Plateau od 0% | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |
|  | Dodatkowy, niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 przez maskę lub kaniulę | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 10 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie linie próbkujące 10 szt. | TAK |  |
|  | Wapno sodowane do absorpcji CO2, kanister o poj. 5l – 2 szt. | TAK |  |
|  | Monitor do aparatu | TAK |  |
|  | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej na ramieniu przy aparacie, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  |
|  | Kardiomonitor umożliwia skonfigurowanie startowych parametrów pracy, przyjmowanych automatycznie przez monitor po podłączeniu nowego pacjenta, przynajmniej: kolejności wyświetlania na ekranie i kolorów monitorowanych parametrów, włączenia i wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów, głośności alarmów, granic alarmowych wszystkich parametrów, ustawienia głośności i źródła dźwięku tętna. Możliwość zapamiętania przynajmniej 5 zestawów startowych parametrów pracy dla każdej kategorii wiekowej pacjenta (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dopasowania konfiguracji monitora do ustawionych wcześniej wymagań stanowiska, inicjowana samoczynnie bezpośrednio po zamocowaniu monitora na stanowisku, obejmująca przynajmniej: kolejność wyświetlania i kolory monitorowanych parametrów, włączenie i wyłączenie alarmów poszczególnych parametrów, głośność alarmów, granice alarmowe wszystkich parametrów, ustawienie głośności i źródła dźwięku tętna. | TAK |  |
|  | Informacja o ustawionej głośności alarmów stale wyświetlana na ekranie monitora podczas normalnej pracy bez alarmu | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT, | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęte wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie, po 2 szt. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |
|  | Monitorowanie ST w 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi | TAK |  |
|  | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. | TAK |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (typu klips) dla dorosłych – 1 szt. Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 10-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 1 godzina | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 4 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm S,M+,M++,L) | TAK |  |
|  | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału typu Argon | TAK |  |
|  | Zwiotczenie mięśni NMT - pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. | TAK |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka | TAK |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk | TAK |  |
|  | Pomiar gazów anestetycznych | TAK |  |
|  | Pomiary, za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora lub w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia: O2, CO2, N2O oraz anestetyków na wdechu i wydechu, | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia O2 czujnikiem paramagnetycznym | TAK |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych nie wymaga prowadzenia okresowej kalibracji przy użyciu tzw. gazów kalibracyjnych | TAK |  |
|  | W komplecie akcesoria niezbędne do realizacji pomiarów: przynajmniej 12 szt. pułapek wodnych oraz 10 szt. linii próbkujących | TAK |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych i obsługowych aparat do znieczulenia i kardiomonitor tego samego producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 18 -  Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń - 1 szt.

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	              ……………………………………………………..

Rok produkcji:		               ……………………………………………………..

| L.P. | WYMAGANIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta | TAK |  |
| 2. | Metoda dekontaminacji: | Połączone działanie reaktora plazmowego oraz działanie pola elektrostatycznego |  |
| 3. | Wysoka, udokumentowana skuteczność urządzenia w niszczeniu mikroorganizmów w całym spektrum (spory, bakterie, grzyby i wirusy), podczas jednej wymiany powietrza | min. 99,99% |  |
| 4. | Klasa czystości mikrobiologicznej: | M10 od 11ACH (wymian powietrza na godzinę) |  |
| 5. | Wymagana kinetyka dekontaminacji | CP10 przy 15ACH |  |
| 6. | Wydajność urządzenia mierzona w przepływie powietrza | 400-600-800-1000-1200m3/h |  |
| 7. | Max. wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głębokość) | 151 x 75 x 52cm |  |
| 8. | Max. waga | do 125kg |  |
|  | Regulowane nastawy przepływu powietrza dostosowane do wielkości pomieszczenia | Min. 3 poziomy |  |
| 10. | Urządzenie do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych środków (chemicznych) oraz dodatkowych mediów poza zasilaniem elektrycznym | TAK |  |
| 11. | Urządzenie samoobsługowe (nie wymaga obecności operatora podczas pracy) | TAK |  |
| 12. | Urządzenie mobilne, umożliwiające transport wewnątrz obiektu | TAK |  |
| 13. | Poziom głośności przy przepływie 800 m3/h mierzony z odległości 1m | Do 41dBA |  |
| 14. | Zasilanie elektryczne 240 V | 230 V, 50 Hz |  |
| 15. | Maksymalny pobór mocy | 250W |  |
| 16. | Obudowa ze stali, emaliowana, oraz tworzywa sztucznego łatwa do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 17. | Urządzenie przystosowane do pracy w pomieszczeniach w których przebywają pacjenci | TAK |  |
| 18. | Czytelny interfejs użytkownika | Wyświetlacz i diody LED do monitorowania, obsługi i alarmów |  |
|  | Eliminacja „martwych stref” – stagnacji powietrza poprzez wykorzystanie efektu Coandy | TAK |  |
|  | Filtr wstępny – 1 szt, moduł wymienny typu R51 – 1 szt moduł wymienny typu R32 – 1 szt moduł wymienny typu R53 – 1 szt moduł wymienny typu R54 – 1 szt | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 19 -  Myjnia dezynfektor - 3 szt.

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	              ……………………………………………………..

Rok produkcji:		               ……………………………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnia dezynfektor przelotowa – 3 szt. |  |  |
|  | Zakres prac obejmuje: Demontaż posiadanych przez Szpital 3 Myjni dezynfektorów wraz z ich transportem do wskazanego miejsca na terenie Szpitala. Dostawę, montaż, podłączenie do instalacji wody, zasilania elektrycznego Uruchomienie, szkolenie personelu Wykonanie opanelowania ze stali nierdzewnej 4 myjni dezynfektorów (3 dostarczanych oraz jednej posiadanej przez Szpital) po obu stronach | TAK |  |
| Parametry każdego z urządzeń: |  |  |
|  | Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego. | TAK |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory | TAK |  |
|  | Pojemność komory 10 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1. | TAK |  |
|  | Moc urządzenia 10 kW (+/-10%) | TAK |  |
|  | Komora ogrzewana elektryczne. Krótki czas procesu dzięki mocy elementów grzewczych komory > 8 kW | TAK |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Zintegrowana suszarka z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. Kondensator oparów powietrza usuwanego typu „powietrze-powietrze”, odzyskujący energię w czasie rzeczywistym. Ekologiczny system odzysku ciepła niezużywający wody. | TAK |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (zapewniające przejrzystość nie mniej niż 75% powierzchni drzwi) wraz z oświetleniem elektrycznym wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia (umożliwiające wstawienie w miejscu posiadanych myjni dezynfektorów): - szerokość: maksymalnie 65 cm, - głębokość: maksymalnie 70 cm, - wysokość: maksymalnie 193 cm. | TAK |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | TAK |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej lub zaworu spustowego. | TAK |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych. | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej). | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK |  |
|  | Minimum 10 programów mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niż 5 programów najczęściej stosowanych, wybieranych bezpośrednio za pomocą dedykowanych klawiszy panelu sterowania (każdy z programów ma przypisany oddzielny klawisz). | TAK |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. | TAK |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK |  |
|  | Układ suszenia z wbudowanym kondenserem oparów nie wykorzystującym wody. Kondenser pary typu: powietrze – powietrze – wykorzystujący energię z wyrzucanego gorącego powietrza do ogrzania powietrza zasysanego. | TAK |  |
|  | Silniki suszarki bezszczotkowe. | TAK |  |
|  | Automatyczny układ monitorujący stan filtra suszarki. Sygnalizacja dwóch stanów krytycznych filtra: - zapchania filtra oraz - uszkodzenia (przerwania) filtra komunikatami alarmowymi na ekranie sterownika. Niniejsza funkcja ma zapewnić wymianę filtra wtedy, kiedy to konieczne (w przypadku zapchania lub uszkodzenia), a nie co określony czas, czyli na zapas. | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | TAK |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | TAK |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń niewymagający użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | TAK |  |
|  | Opanelowanie wokół otworu w ścianie wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Komplet wyposażenia (wspólnie dla 3 urządzeń): | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Ilość – szt. 3 | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi anestezjologicznych wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 4-6 zestawów anestezjologicznych. Ilość – szt. 1. | TAK |  |
|  | Oferowane wózki wsadowe kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego Myjnią Dezynfektorem. Możliwość zamiennego stosowania: oferowanych wózków w posiadanej Myjni dezynfektorze oraz posiadanych wózków wsadowych w zaoferowanych myjniach dezynfektorach | TAK |  |
|  | Oferowane Myjnie dezynfektory kompatybilne z posiadanymi przez Szpital wózkami transportowymi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 20 -  Autoklaw - 2 szt.

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	              ……………………………………………………..

Rok produkcji:		              ……………………………………………………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterylizator parowy przelotowy z wbudowaną wytwornicą pary – 2 szt. | TAK |  |
|  | Sterylizatory w wersjach lustrzanych – z dostępem do stref serwisowych po bokach: Z lewej strony dla jednego sterylizatora Z prawej strony dla drugiego sterylizatora | TAK |  |
|  | Zakres prac obejmuje: Demontaż posiadanych przez Szpital 2 sterylizatorów parowych wraz z transportem 1 urządzenia do wskazanego miejsca na terenie Szpitala. Instalację, montaż i uruchomienie drugiego zdemontowanego Sterylizatora we wskazanym miejscu przez Szpital. Dostawę, montaż, podłączenie do instalacji wody, zasilania elektrycznego przygotowanego przez Szpital Uruchomienie wraz z asystą podczas odbioru UDT, szkolenie personelu Wykonanie opanelowania ze stali nierdzewnej po obu stronach wraz z wykonaniem 2 szt. drzwi do przestrzeni serwisowej. | TAK |  |
| Parametry każdego z urządzeń: |  |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | TAK |  |
|  | Wymiary umożliwiające umieszczenie w miejscu posiadanych Sterylizatorów bez konieczności wykonania przebudowy ścian ani instalacji wod-kan. | TAK |  |
|  | Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x dług.): 650 x 700 x 1000 mm (+/- 5%). | TAK |  |
|  | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. | TAK |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej od strony czystej | TAK |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 50kW (+/-10%) | TAK |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. | TAK |  |
|  | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. | TAK |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | TAK |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności). | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie Systemu do monitorowania oraz archiwizacji parametrów procesów Myjni oraz Sterylizatorów w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia w czasie rzeczywistym realizowana poprzez łącze sieciowe LAN. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. Podłączenie do sieci komputerowej w Szpitalu. | TAK |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5” | TAK |  |
|  | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  |
|  | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności | TAK |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. | TAK |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza. Załączyć wzór wydruku z wbudowanej drukarki | TAK |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | TAK |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | TAK |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. | TAK |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory (Chropowatość powierzchni komory ułatwiająca utrzymanie stanu higienicznego, Ra: max 0,63 µm). | TAK |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. | TAK |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | TAK |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | TAK |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | TAK |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | TAK |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | TAK |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC | TAK |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | TAK |  |
|  | Demontaż posiadanych przez Szpital 2 sterylizatorów parowych wraz z transportem 1 urządzenia do wskazanego miejsca na terenie Szpitala. Instalacja, montaż i uruchomienie drugiego zdemontowanego Sterylizatora we wskazanym miejscu przez Szpital. | TAK |  |
|  | Opanelowanie ze stali nierdzewnej po obu stronach wraz z wykonaniem 2 szt. drzwi do przestrzeni serwisowej. | TAK |  |
| Komplet wyposażenia (wspólnie dla obu urządzeń): |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 5 różnych położeń). Ilość – 2 kpl. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory. Ilość – 4 kpl. | TAK |  |
|  | Gwarancja urządzenia 36 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)